En bild som visar mörk

Automatiskt genererad beskrivning**NÖDSÄNKNING**

**CS1/CS2/CS4**

**art. nr. 8032**

**Var noggrann med att inget/ingen finns under sängen,   
 eller att andra klämrisker förekommer före sänkning**

Nödsänkningsdosan kan endast sänka motorer/funktioner, ej höja.

Rörelsen på motorn fortsätter så länge motorkabel är ansluten till nödsänkningsdosan, max till motorns bottenläge.   
Fotmotorns bottenläge är under planläge.

QVINTETT med motorsystem CS1/CS4 kräver att man kompletterar nödsänkningsdosan med en adapterkabel, art.nr. 952746.   
Adapterkabel krävs ej till motorsystem CS2.

**Användning**

* Elektronikboxen är placerad under sängens ryggdelen.   
  För att öppna skyddslock/kabellås på CS1/CS4, se sängens instruktion.
* Koppla ur motorkabel från elektronikboxen för den aktuella   
  funktionen (rygg, lyft eller fot) som önskas att sänkas.
* Koppla in vald motorkabel till nödsänkningsdosan/nödsänkningsdosa

med ansluten adapterkabel.

En bild som visar inomhus

Automatiskt genererad beskrivning En bild som visar ljus

Automatiskt genererad beskrivning

* När sängens del är i önskat läge, koppla ur motorkabel från nödsänkningsdosan.

www.comfortsystem.se